上 海 海 鹰 机 电 检 测 设 备 厂 简 介

上海海鹰机电检测设备厂是集研制开发、生产和营销服务为一体的创新高科技企业，是国家质量技术监督局认定的计量器具制造单位，通过ISO9001：2000质量管理体系标准的认证，并被确认为2005年度“全国（产品）国家监督检查质量稳定合格企业”。是电机和电器安全性能及电性能检测设备行业的知名专业制造厂家。海鹰厂自1994年建立至今，拥有一批团结敬业、开拓进取、技术精良、经验丰富的高中级专业技术和管理人员，一贯坚持“以技术为基础、以质量为根本、以市场为导向”的原则，先后与机械、冶金、化工、电力、煤炭、铁道等行业建立了众多的横向合作关系，并同国内诸多大专院校、科研单位建立了密切的技术合作关系，特别是得到了清华大学、上海大学、上海电器科学研究所、上海电机技术研究所、合肥三十八所等一批专家、教授的指导。

海鹰厂经长时间的市场调研，根据各行业的需求，积极开发新产品，形成了以电机检测仪器和设备类；电器安规、电性能检测仪器类；旋转机械状态监测和故障诊断在线检测仪器类；电力系统检测仪器类等四大板块。电机检测仪器和设备类包括绕组匝间冲击耐电压试验仪系列、工频耐电压试验仪系列，各种标准冲击波试验仪系列，各类综合成套试验装置（如电机出厂/型式试验综合测试系统）为主的电机检测仪器和设备；电器安规、电性能检测仪器类包括各类高、中、低档兼备的电参数、微欧电阻、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻、变压器专用测试、变频电源和综合性能检测仪器以及相关衍生测试仪器；旋转机械状态监测和故障诊断在线检测仪器类包括振动测量仪、动平衡试验仪、轴承故障测量仪、轴承故障分析仪、超声波测厚仪等；电力系统检测仪器类包括介质损耗检测仪、全自动变化检测仪、回路电阻检测仪、绝缘油介电强度检测仪、电器综合实验仪等。本厂的产品广泛应用于电机、家用电器、仪器仪表及电力设备等的检测，各类均符合国家、行业标准的相关技术要求。

海鹰厂自建厂以来，产品远销祖国天南地北（如宝钢集团、ABB电机股份有限公司、北京毕捷电机股份有限公司、沈阳电机厂、大庆油田、辽河油田、日立、夏普、西门子、惠而浦等）并相继出口古巴、伊朗、泰国、印度尼西亚、澳大利亚、阿联酋、俄罗斯等国家，深受广大用户赞许和信赖。

上海海鹰机电检测设备厂全体员工真诚地感谢广大用户单位的大力支持和合作，希望我们的检测仪器及设备能给你的产品质量带来安全可靠的保障。真诚的希望与同行和用户单位携手共创，为国家电机、电力、电器检测技术的发展做出更大的贡献！
     欢迎各界新老朋友来人、来函、来电洽谈，索取资料。

     感谢各界朋友的支持、合作！
法人代表：吴亚旗
厂  址：上海市普陀区绥德路1号2弄21号楼
传   真：(021)​66080263     电   话：66080181    66082885

邮   编：200331            E-mail：sh_haiying@sina.com
联系人：丁小姐             网   址：http:// www.haiyingsh.com
PVT-3C 工频耐电压试验仪

使用说明书

一.概述：

工频耐电压试验是电机（变压器）生产和使用部门检验电机零部件（半成品）和电机成品绝缘性能的重要试验项目。该项性能的好坏，将直接影响电机的可靠性和人身安全。因此，工频耐电压试验仪是电机生产、研究、运行、维修和商检等部门必备的重要试验设备，该仪器也是电器设备安全性能试验设备。
PVT-3C型工频耐电压试验仪是专门为电机（变压器）行业设计的耐电压试验设备。产品符合GB1032-2012《三相异步电机试验方法》、GB1311-2005，《直流电机试验方法》、GB1029-2005《三相同步电机试验方法》、及GB14711-2013《中小型旋转电机安全通用要求》所提出的工频耐电压试验要求。

 本产品采用电动调压器调节高压试验变压器的初级输入电压以调节整机高压输出，升压启动后，按一定速率升至额定试验值，然后采用数字表显示时间控制试验时间；试验结束，电动调压器仍按相同速率降压至零；试验中，产品的漏电流超出额定值，仪器自动切断高压，电动调压器自动降压至零，同时电铃报警，报警指示灯亮。本机设有放电按钮，可释放被试产品残存电压，保护操作人员人身安全；另外，该仪器还备有警灯作高压警示和蘑菇型“紧停”按钮。

 因此，PVT- 3C型工频耐电压试验仪具有功能齐全、操作方便、灵活、运行安全可靠的特点，广泛适用于电机（变压器）行业的制造及修理单位，是提高产品可靠性的必备专用检测仪器。

2． 主要技术参数：

1． 电源电压：220V±5﹪ ； 50Hz±2﹪。

2． 输出电压:0.5～3kV±2﹪；额定容量:为3KVA±10﹪；
3． 击穿报警电流为：1~1000mA±5﹪ 任意可调；±3﹪
4． 耐电压试验设定时间范围：1s～9999s±5﹪;
5． 报警方式：警铃报警。

6． 电压设置范围大于全量程的10%。设定误差≤5%。

三．工作系统简解：

   仪器接通电源后，通过按“升压” 或 “降压”控制按钮调节电动调压器的输入端，从而产生0.5～3kV高压输出。

原理框图如图1所示。

                      故障报警

                      自动切断


    电动         控制            高压            输出

调压回路      开关回路        发生装置          回路
图1   PVT-3C 原理框图
                                         

            13                 14                                15

                   10            11            12

    
   

                                                                                                                                                             
             1        2     3      4      5      6     7       8     9

图2    PVT-3C面板图
四．开关、控制键名称         

1.电源开关                  10. 设置按钮
2. 升压/启动按钮            11. 增加按钮
3. 降压/回零                12. 减少按钮
4. 放电按钮                 13.试验时间显示
5. 自动/手动                14.泄漏电流显示
6. 急停按钮                 15.试验电压显示
7. 三相对地按钮                 

8. AB-C按钮             

9. A-BC按钮                 
五．各开关、控制键功能

1. 电源开关：接通或切断仪器电源；

2. 升压/启动按钮：按下此按钮，输出电压即自动升高，对应指示灯亮；

3. 降压/零位按钮：本机采用自动控制，试验结束，仪器自动降压为零，对应指示灯亮；

4. 放电按钮：当试验结束，更换被试品前，按此钮，可将绕组内残存电压释放，保障操作人员的人身安全，对应指示灯亮； 

5. 自动/手动：用于手动自动状态切换；
6. 紧停按钮：报警时或情况紧急时，按下此按钮，高压输出全部被切断，电动调压器自动回零，对应指示灯亮；

7. 三相对地按钮：按下此按钮，仪器进入测试三相对地耐压试验状态，对应指示灯亮；

8. AB-C按钮：按下此按钮，仪器进入测试AB相对C相耐压试验状态，对应指示灯亮；

9. A-BC按钮：按下此按钮，仪器进入测试A相对BC相耐压试验状态，对应指示灯亮；

10. 设定按钮：选择此按钮，可以对时间，泄漏电流，试验电压等进行设定；

11. 增加按钮：可以使时间，泄漏电流，试验电压等的初始值上升；

12. 减少按钮：可以使时间，泄漏电流，试验电压等的初始值下降；

13. 试验时间显示：显示选定的试验时间，以倒计时法显示，时间降到零为完成一次试验；

14. 泄漏电流显示：在设定时显示击穿报警电流的预设值，在试验时显示实际的击穿报警电流；
15. 试验电压显示：在设定时显示试验电压的预设值，在试验时显示实际的试验电压；

16. 后面板（如图3所示）；

                                              5

                       2                                                                          

           A    B    C      4              1

                                                                      

  

             3

图3    后面板图

1.电源插座             2.接地端子

3.高压输出端子         4.高压接地端子

5.状态开关

六：使用方法
1. 将输出端子的A、B、C分别与被测电机的相端连接，低电位端（机壳）与被测电机外壳连接，进入试验状态；

2. 将电源开关旋转至“通”位置，电源指示灯亮，则仪器电源接通；将输出转换按钮按到所需状态，即三相对地耐压试验状态或相间耐压试验状态。

3. 试验状态的初设定，按一下设定按钮，此时为设定试验电压值，运用增减按钮设定试验电压值; 再按一下设定按钮，此时为设定泄漏电流的值；再按一下设定按钮，此时为设定试验的时间，设定完毕可以进行试验。按下升压/启动按扭，电动调压器自动升到试验电压的预设值，定时器开始倒计时，仪器输出高压；当定时器为零时，仪器自动降压至零电位，零位指示灯亮，试验结束。若在试验时间内，被试电机击穿，则电铃报警，警灯转，高压自动切断回零，也可按“紧停”按钮，消除铃声，电压回零。在电压回零后，要再次试验，按下复位按钮，使仪器状态回复到试验开始的初设状态。

4. 若进行相间耐压试验，则依次按动“三相对地”、“AB-C”、“A-BC”试验按钮。

七：测试注意事项
1. 仪器一定要有良好的接地保护，经常检查输出电缆绝缘是否破损并即时修复；
2. 测试时，严禁带电转换有关按钮，以免损坏仪器；
3. 每进行完一次试验后都必须按“放电”按钮进行放电；

4. 仪器在使用完毕后防尘罩遮盖好，防止灰尘、潮气侵入；
5. 如果仪器出现系统死机现象，请关机在开；

6. 关机前务必要将电压降到零。

注意事项：

如后面板有一黑色船型开关，则该型仪器具有“正常”和“特殊”两种工作状态，开关按在O位置时，是正常工作状态，按在 — 位置时，是特殊工作状态。这里介绍“特殊”工作状态。

在特殊工作状态下，“手自动”按钮需在“自动”，否则将无法启动。这时候，在仪器启动后，一次测试完毕以后，调压器不回零，高压会停止输出，测试电压指示表为零。选好测试项目后（按下“三相对地” 或者“AB-C”“A-BC”），再按“启动/升压”按钮，仪器将直接输出前一次设置好的高压。
八、附件

1、技术使用说明书               1本

2、PVT-3C电器原理图            1份

3、合格证                       1份

注：说明书仅供参考







PAGE  
3

