目          录

测量中应注意的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(3)

—、简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(4)

二、技术性能参数(SPECFICATI0NS)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(4)

三、面板按键功能说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(5)

四、面板文字说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(6)

五、—般使用说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(7)

六、分选(产品质量判别)使用说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(7)

七、面板显示信息指示说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(9)

八、系统方块图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(9)

九、校验步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(9)

十、配套．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(10)

十—、保修．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．(11)

测量中应注意的问题：
1.开机预热：仪器开机，测量前必须预热10分钟以上，以等待仪器内部线路电参数稳定后再进行测量。

2.零点及清零：当使用20mΩ和200mΩ两量程时，应首先清零再进行测量，而在其它量程一般不必清零测量时，使用者可选定量程，再把测量夹互夹，使S+端与S-端直接接触，D+与D-端直接接触，并保持良好的接触，若仪器显示不为零时，请按前面板“清零”键，则清零ON指示灯亮，仪器清零。

3.由于仪器采用了四端测量法，所以使用者在清零时，一定要使仪器的S+端与S-端直接接触，D+与D-端直接接触。具体地说：使两个测量夹有引出测量线的两金属片直接接触，无引出测量线的两金属片片直接接触。如图。否则在20mΩ和200mΩ两程量时，由于仪器增益极高，仪器可能会显示一非常不稳定的底数。

[image: image1.jpg]BEEE

D- ¥




4.在20mΩ和200mΩ两量程时不要长时间开路：在20mΩ和200mΩ两程量时，输出测量端电压被钳制在0.8V，如果测量端长时间开路，则当量程切换高阻抗量程时，测量端开路时显示器无法显示UUUUU，而呈现数字乱跳现象。所以在20mΩ和200mΩ两程量时不要长时间开路。

5.仪器所处量程的识别：本仪器有从20mΩ到20kΩ七个程量，用户要正确选择量程，必须先学会识别当前仪器所处的量程，其实这很简单，因为对于每一量程，仪器有固定的单位和小数点指示。用户只须用20000填满仪器的五个数码管，再依小数点利单位指示就可读出当前量程。例如，当前单位指示mΩ，小数点在第二位，则仪器处在20.000mΩ量程档，即此档最大能测量20.000mΩ，最小适宜测量2.000mΩ的电阻。

6.仪器内部所有器件,集成电路及电子元器件用户不要随便更换，否则可能使参数不符，造成测量不正确。

1． 简介

RDC2512-I智能直流低电阻测试仪专用于测量各种电阻。本机可测量1μΩ到20kΩ范围的电阻。

本机另外附加分选功能。在分选状态时，可选择显示电阻值或百分比值，且可依设定值判别电阻值太大、太小或为良品。

本机有如下特点：

A. 电阻测量范围宽：20mΩ～20kΩ七个测量档(1μΩ～20kΩ)。

B. 测量速度可变：慢速2.5次／秒，快速10次／秒。

C. 高精度：基本精度：±0.2％+2字

D. 两种显示方式：电阻值或百分比值。

E. 分选功能：LOW，PASS，HIGH，讯响输出。

F. 面板按键清零功能。

二、技术性能参数(SPECFICATIONS)

(18℃～28℃  RH≤75％)

	量程
	20 mΩ
	200mΩ
	2Ω
	20Ω
	200Ω
	2kΩ
	20kΩ
	9-RANGE

	精度
	±0.5％+2字
	±0.2％+2字
	±％RDC+字

	开路电压
	<1.0V
	<4V
	DC

	分辩率
	1μΩ
	10μΩ
	100μΩ
	lmΩ
	10mΩ
	100mΩ
	lΩ
	

	温度系数
	100ppm
	50ppm
	误差


显示：最大19999字，LED

触发：连续／单次

测量：4端(2根电压检测端，2根电流驱动端)

量程：自动／手动

分选：分选ON／OFF
采样速度：快速10次／秒，慢速2.5次／秒

环境：  工作温度：0～40℃，    存储温度：  -40℃～+75℃

        工作湿度：0～85％  R.H. 

电源：220VAC，50Hz

重量：4kg

三、面板按键功能说明

RDC2512-I共有十个按键，按键功能如下所述：

[image: image2.jpg]RDC2512-1 % Be i FE FEIIRAX

| S\

RN

PASS

HL
bl

Wk A

O

I:I*E—»l:]

b AL RS I B T





 RDC2512-I面板

l.  清零：清零功能按键(夹子一定要按要求互夹)，按了此键会将面板显示之电阻值扣除归零(OFFSET值)，以后的测量值显示为扣除此OFFSET值，在清零ON时(LED亮)显示零(在按左右键后的1秒钟内，清零无效)。选择某档，再按“清零”键，就完成该档的清零。在分选、设置时按“清零”键无效。若夹子未按要求互夹，则按“清零”键无效。

2. >：当在测量状态时，功能为量程向上一档选择键；当在设置状态时，功能为向右移数位；在其它状态无效。

3. <：当在测量状态时，功能为量程向下一档选择键；当在设置状态时，功能为向左移数位；在其它状态无效。

4. ∧：当在设置状态时，功能为数据递增(仅在设置状态有效)。

5. ∨：当在设置状态时，功能为数据递减(仅在设置状态有效)。

6. 分选：分选功能选择键，如果ON时，分选功能有效，可显示百分比值，及比较输出。在设置与清零状态时，无效。

7. 显示：分选功能ON时，视窗显示电阻误差百分比，(要显示百分比时，一定要在分选ON时)。

8. 设置：分选参数设置功能选择ON可依次设置标称值、负极限百分比偏差值、正极限百分比偏差值，用上、下、左、右键进行参数设定。若标称值设为0，标称值设置无效。

9. 量程：量程自动选择，AUTO(LED亮)时，仪器自动选择量程。在设置、清零时，无效。

10.速度：测量速度选择键，共有2个测量速度，快速(FAST)及慢速(SLOW)，每按一下，换另外一种测量速度。在设置状态时，无效。

四、面板文字说明

前面板：

1.  mΩ，Ω，kΩ，％：测量值显示单位，分别为毫欧姆、欧姆，千欧姆、百分比。

2．测试口：被测端口待测电阻输入端子。

3. HIGH，PASS，LOW：分选结果指示，为上超差(HIGH)，合格(PASS)或下超差(LOW)指示。

4. POWER  ON／OFF：电源ON，OFF开关。

5. R：选择显示被测电阻值。

6. Δ％：选择显示百分比偏差值。

   百分比偏差值=〔(显示电阻值－标称值)／标称值〕×100％)。

7.  FAST：快速测量10次／秒。

8.  SLOW：慢速测量2.5次／秒。

9.  ON：指示器亮时表示该功能起作用，灭时则不起作用。

10.AUTO：指示器亮时表示量程由仪器自动选择，AUTO灭时量程锁定，此时可加快测量速度，此时用户可用“<”、“>”按键手动选择所需的量程。

后面板：

1．讯响：ON—OFF：蜂呜器开关，ON为开。

2. FUSE：保险丝座，请用220V／0.2A规格的保险丝。

五、一般使用说明：

当插上电源线，开机后面板全亮，且经过自我检测正确后，本机会停留在如下状态：

*量程：AUTO状态(自动切换)。

*显示：R(显示测量电阻值)。

*速度：SLOW(慢速测量档)

*分选：OFF
*设置：OFF
待机器出现以上状态后，使用者便可任意测量电阻，首先将电阻夹于测量端，用 AUTO量程自动选择量程，或“<”、“>”键选择好适当量程即可测量。

    使用者可使分选ON，则显示可为百分比(％)值，用法参考分选使用说明。分选ON时，分选结果PASS，仪器之蜂呜器会响，用蜂呜器的好处是不必用眼睛只需听声音就可以知道产品好坏，适用于质量控制(QC)。

测量速度可有2种选择，慢速2.5次／秒，快速10次／秒，使用者可自由选择快速或慢速。

本机测量时共有七个量程，从20mΩ量程到20kΩ量程，每10倍跳档，使用者在测量时须用“<”、“>”或量程AUTO选好测量量程，才能正确地测出电阻值，在测量中，如果面板显示”UUUUU”表示测量值太大，须往上跳一档，如果还是一样，再往上跳一档，直到最高档为止。但一般在夹子放开时也是出现此符号。

六、分选(产品质量判别)使用说明

1. 分选功能说明

  a)  用户可使用本仪器的分选功能进行产品出厂的质量控制(QC)，按前面板的“分选”键，此时分选ON灯亮，仪器进入分选状态。此时用户可按“显示”键选择显示实测电阻值和百分比偏差值，其中百分比偏差值=[(显示电阻值-标称值)／标称值]X1 0 0％，当此百分比偏差值小于负极限Δ％时，仪器指示LOW亮，当大于正极限Δ％时，仪器指示HIGH亮，否则仪器指示PASS亮，PASS时仪器的蜂鸣器会响，用户也可用后面板的讯响开关切断讯响。

  b)  按下“分选”按键，则比较器ON，此时量程不能改变，且显示为百分比值，如欲读测量值，只需按“显示”键，选在R即可。如要读或改变标称值，上下限Δ％值，按“设置”键进入设置状态。

  c)  比较结果可由面板HIGH，PASS，LOW指示。

  d)  如欲退出分选状态，只须再按“分选”键一次即可。

2.  如何设定标称值及上、下限Δ％值(这是用户进行产品分选的前提条件)。其方法如下所述：

a)  用户先根据待测电阻值大小选取好量程(注)，也可先取一待测电阻夹于测量端，让仪器自动选至所需的量程，再锁定量程。

b)  按下“设置”键，此时仪器会显示STD约0.5秒，然后显示待设置的标称值，可用“<”、“>”、“∧”、“V”键操作调整，直到显示的标称值符合需要，再按下“设置”键，仪器会显示 LO约0.5秒，然后显示待设置的负极限Δ％值，用“<”、“>”、“∧”、“V”键操作调整，直至所需，再次按下“设置”键，仪器会显示HI约0.5秒，然后显示待设置的正极限Δ％值，用“<”、“>”、“∧”、“V”键操作调整，直至所需。再按下“设置”键，仪器会退出设置状态，结束设置，进行测量。

c) 此时，用户就可以根据所设置的值进行分选了。

d) 用户所设定的标称值及上下极限Δ％值在下次开机时仍然有效，但应注意标称值的量称对应.

注：本机测量时共有七个量程，从20mΩ量程到20kΩ量程，每10倍跳档，用户所设的标值在不同的量程对应不同的倍数，所以用户应先选定用于测量的量程，再设定用于分选的标称值。

七、串行通信功能(可选)

7.1 串行通信接口

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	空
	RXD
	TXD
	空
	GND
	空
	空
	空
	空


7.2  通信协议

7.2.1  串行口连接:  标准RS232电平

       引脚（9针）：2-RXD：3-TXD：5-GND

7.2.2 串行口通信摸式：每祯10位，1个起始位，8个数据位，

1个停止位。

7.2.3 波特率：9600（出厂设定值）

7.2.4 串行口命令码：本仪器作为从机与主机通信，接收命令

执行操作，命令码为单字节。

    01H命令进入通信状态

    第一个字节为量程：0—20KΩ：1--2KΩ：2--200Ω，3--20Ω

                      4--2Ω：5—200mΩ:6—20mΩ:7—溢出

     第二个字节对应于万位数：  第三个字节对应于千位数：

第四个字节对应于百位数：  第五个字节对应于十位数：

第六个字节对应于个位数：

7.2.5 溢出：面板显示为“UUUUU”，表示测量值太大：或是夹                子开路，第二个至第六个字节都是发送零。

八、面板显示信息指示说明

  当使用本机时，将会出现一些讯号，其意义如下：

  A.“UUUUU”：表示测量电阻结果太大，或是夹子开路时指示。

  B. “2-BUF”：表示开始检查RAM，若停须与本厂联系维修

  C.“1-ADC”：表示开始检查A／D Converter，若停须与本厂联系维

     修。

  D. C-LoN”：表示校正清零“00000”档“N”(N=1～7)损坏，须

    “重新校正。

  E. “C—HiN”：表示校正高值“19000”档“N”(N=1～7)损坏，须

重新校正。

  F. “RDC2512-I”：仪器型号显示。

   九、系统方块图：(系RDC2512-I高档机的框图)
[image: image3.jpg]Handler #0

FL A II

—>
1

% A AD H» CPU K—)J) g=n

534598 ek ik

i

L8 2%





十、校验步骤

A.开路电压测量

使用设备：3位半万用表—只，准确度1％或更好。

测量步骤：

1) 将RDC2512-I测量线分别夹万用表DCV输入两端。

2) 将RDC2512-I量程设定从20 mΩ档，再依顺序切换到20kΩ档，依次记录各档万用表的 DCV测量值。

规格：20mΩ，200mΩ，2Ω，20Ω 档开路电压小于1V。200Ω，2kΩ，20kΩ，小于4V。

B.  准确度校验步骤

使用设备：标准电阻10mΩ±O.05％lOppm／℃　0.1W、　100mΩ、lΩ、10Ω、100Ω、lkΩ、10kΩ、±0.01％10ppm／℃  0.1W。

校验步骤：

1)  RDC2512-I开机执行自检并预热10分钟后，将仪器设定在20mΩ档。

2)  RDC2512-I测量线接到仪器测量座，将测量线互夹(保证S+与S-直接接触，D+与D- 直接接触，否则在20 mΩ档会有底数不稳定现象)，如果底数不是零，请按下清零键，作清零动作。

3)  再将做完清零动作之测量夹夹10mΩ标准电阻，记录仪器测量结果。

4) 将量程由 20 mΩ 切换到 200 mΩ 档，重做清零动作后，测量100 mΩ 标准电阻，并记录其值。

5) 重复换档，依次测量1Ω、10Ω、100Ω、lkΩ、10kΩ等标准电阻，并记录其值。

	标准电阻
	允许误差范围
	RDC2512-I实测值
	误差％

	10 mΩ
	9.980--10.020
	
	

	100mΩ
	99.80--100.20
	
	

	lΩ
	0.9980--1.0020
	
	

	10Ω
	9.980--10.020
	
	

	lOOΩ
	99.80—100.20
	
	

	lkΩ
	0.9980--1.0020
	
	

	1OkΩ
	9.980--10.020
	
	


十一、配套

  仪器出厂时应具备以—下几项内容：

  1.  RDC2512-I仪器          1台

  2.  五端测量电缆           1付

  3.  三芯电源线             1根

  4.  使用说明书             1份

  5.  产品合格证             1张

  6.  保修卡                 1张

用户收到仪器后，开箱检查核对上述内容，若发生遗缺，请立即与本厂或经营部门联系。 

十二、保修

    保修期：使用单位从本所购买仪器者， 自本厂发运日期起计算，保修期12个月。保修时应出具该仪器的保修卡。本厂所有发外仪器实行终生维修的服务。

保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器者，维修费由用户承担。

注：说明书仅供参考

   产品保修记录卡    N0：

	产品名称
	
	产品型号
	

	出厂编号
	
	出厂日期
	
	到货日期
	

	使用单位
	
	详细地址
	

	邮政编码
	
	电话
	
	联系人
	

	故障现象：

    年    月    日

	故障现象：

    年    月    日

	用户意见和建议：

使用单位(盖章)

                      年    月    日


021-66315325

PAGE  
6
电话：021-66082885       传真：021-66080263

