上 海 海 鹰 机 电 检 测 设 备 厂 简 介
上海海鹰机电检测设备厂是集研制开发、生产和营销服务为一体的创新高科技企业，是国家质量技术监督局认定的计量器具制造单位，通过ISO9001：2000质量管理体系标准的认证，并被确认为2005年度“全国（产品）国家监督检查质量稳定合格企业”。是电机和电器安全性能及电性能检测设备行业的知名专业制造厂家。海鹰厂自1994年建立至今，拥有一批团结敬业、开拓进取、技术精良、经验丰富的高中级专业技术和管理人员，一贯坚持“以技术为基础、以质量为根本、以市场为导向”的原则，先后与机械、冶金、化工、电力、煤炭、铁道等行业建立了众多的横向合作关系，并同国内诸多大专院校、科研单位建立了密切的技术合作关系，特别是得到了清华大学、上海大学、上海电器科学研究所、上海电机技术研究所、合肥三十八所等一批专家、教授的指导。
海鹰厂经长时间的市场调研，根据各行业的需求，积极开发新产品，形成了以电机检测仪器和设备类；电器安规、电性能检测仪器类；旋转机械状态监测和故障诊断在线检测仪器类；电力系统检测仪器类等四大板块。电机检测仪器和设备类包括绕组匝间冲击耐电压试验仪系列、工频耐电压试验仪系列，各种标准冲击波试验仪系列，各类综合成套试验装置（如电机出厂/型式试验综合测试系统）为主的电机检测仪器和设备；电器安规、电性能检测仪器类包括各类高、中、低档兼备的电参数、微欧电阻、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻、变压器专用测试、变频电源和综合性能检测仪器以及相关衍生测试仪器；旋转机械状态监测和故障诊断在线检测仪器类包括振动测量仪、动平衡试验仪、轴承故障测量仪、轴承故障分析仪、超声波测厚仪等；电力系统检测仪器类包括介质损耗检测仪、全自动变化检测仪、回路电阻检测仪、绝缘油介电强度检测仪、电器综合实验仪等。本厂的产品广泛应用于电机、家用电器、仪器仪表及电力设备等的检测，各类均符合国家、行业标准的相关技术要求。
海鹰厂自建厂以来，产品远销祖国天南地北（如宝钢集团、ABB电机股份有限公司、北京毕捷电机股份有限公司、沈阳电机厂、大庆油田、辽河油田、日立、夏普、西门子、惠而浦等）并相继出口古巴、伊朗、泰国、印度尼西亚、澳大利亚、阿联酋、俄罗斯等国家，深受广大用户赞许和信赖。
上海海鹰机电检测设备厂全体员工真诚地感谢广大用户单位的大力支持和合作，希望我们的检测仪器及设备能给你的产品质量带来安全可靠的保障。真诚的希望与同行和用户单位携手共创，为国家电机、电力、电器检测技术的发展做出更大的贡献！
     欢迎各界新老朋友来人、来函、来电洽谈，索取资料。
     感谢各界朋友的支持、合作！
法人代表：吴亚旗
技术厂长：李佩雄
厂  址：上海市普陀区绥德路1号2弄21号楼
传   真：(021)​62841373     电   话：66080181    66082885

邮   编：200331            E-mail：sh_haiying@sina.com

联系人：丁小姐             网   址：http://www.hymotortest.com
PVT-33工频耐电压试验仪

使用说明书

一.概述：

工频耐电压试验是电机（变压器）生产和使用部门检验电机零部件（半成品）和电机成品绝缘性能的重要试验项目。该项性能的好坏，将直接影响电机的可靠性和人身安全。因此，工频耐电压试验仪是电机生产、研究、运行、维修和商检等部门必备的重要试验设备，该仪器也是电器设备安全性能试验设备。

  PVT型工频耐电压试验仪是专门为电机（变压器）行业设计的耐电压试验设备。产品符合GB1032-85《三相异步电机试验方法》、GB1311-89，《直流电机试验方法》、GB1029-80《三相异步电机试验方法》、及GB14711-93《中小型旋转电机安全通用要求》所提出的工频耐电压试验要求。

 本产品采用电动调压器调节高压试验变压器的初级输入电压以调节整机高压输出，升压启动后，按一定速率升至额定试验值，然后采用数字表显示时间控制试验时间；试验结束，电动调压器仍按相同速率降压至零；试验中，产品的漏电流超出额定值，仪器自动切断高压，电动调压器自动降压至零，同时电铃报警，报警指示灯亮。本机设有放电按钮，可释放被试产品残存电压，保护操作人员人身安全；另外，该仪器还备有警灯作高压警示和蘑菇型“紧停”按钮。

 因此，PVT-33型工频耐电压试验仪具有功能齐全、操作方便、灵活、运行安全可靠的特点，广泛适用于电机（变压器）行业的制造及修理单位，是提高产品可靠性的必备专用检测仪器。

2． 主要技术参数：

1． 电源电压：220V±5﹪； 380V±5﹪； 50Hz±2﹪。

2． 输出电压:0～33kV±5﹪；额定容量:为33kVA±10﹪；
3． 击穿报警电流为：10~1000mA±5﹪ 任意可调；±3﹪
4． 耐电压试验设定时间范围：1s～60s±5﹪;
5． 报警方式：声光报警。

6． 适用于额定电压13800及以下电机试验用

7． 电压设置范围大于全量程的10%。设定误差≤5%。

三．工作系统简解：

   仪器接通电源后，通过按“升压” 或 “降压”控制按钮调节电动调压器的输入端，从而产生0～33kV高压输出。

原理框图如图1所示。
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四．开关、控制键名称         

1.电源开关                  10. 设定

2.电源指示灯                11. 增加

3.升压/启动                 12. 减少

4.降压/零位指示             13.打印指示

5.手动/自动                 14试验时间

6.复位                      15. 泄漏电流

7紧停                      16. 试验电压     

8.报警指示                  17. 打印机

9.打印                   

五．各开关、控制键功能

1. 电源开关：接通或切断仪器电源；

2. 电源指示灯：电源接通后，该指示灯亮，表示电源接通；

3. 升压启动按钮：按下此按钮，输出电压即升高，释放后即停止升压，同时按下此按钮，启动仪器输出高压，自动升压；

4. 降压/零位指示带灯按钮：本机采用手动或自动双重控制，试验结束，仪器自动降压至零，若试验中需降低电压，可按此按钮，进行手动调整；当电压回到零位后零位指示亮；

5. 紧停按钮：报警时或情况紧急时，按下此按钮，高压输出全部被切断，电动调压器自动降压；
6. 自动/手动：用于手动自动状态切换；

7. 复位：恢复仪器试验前状态

8. 报警指示灯：报警时亮起；

9. 打印按钮：按下此按钮，打印机工作，打印试验结果；                                                                               

10. .设定按钮：选择此按钮，可以对时间，泄漏电流，试验电压等进行设定；                                             

11. 增加按钮：可以使时间，泄漏电流，试验电压等的初始值上升；

12. 减少按钮：可以使时间，泄漏电流，试验电压等的初始值下降；

13. 打印指示灯：此灯亮，打印机处于工作状态；

14. 时间显示：显示选定的试验时间，以倒计时法显示，时间降到零为完成一次试验；

15. 击穿报警电流表：在设定时显示击穿报警电流的预设值，在试验时显示实际的击穿报警电流；
16. 试验电压表：在设定时显示试验电压的预设值，在试验时显示实际的试验电压；

17. 打印机：打印试验结果；


                                                     17     

 保护接地   输入电源     HV     0      

六：使用方法
1. 将输出端子的HV、0分别与被测电机的相端连接，低电位端（机壳）与被测电机外壳连接，进入相间耐压试验状态；

2. 将电源开关旋转至“通”位置，电源指示灯亮，则仪器电源接通； 

3. 仪器试验时,输出手动档/输出自动档转换按钮一般放在输出自动档。

4. 试验状态的初设定，按一下设定按钮，此时为设定试验电压值，运用增减按钮设定试验电压值; 再按一下设定按钮，此时为设定泄漏电流的值；再按一下设定按钮，此时为设定试验的时间，设定完毕可以进行试验。按下升压/启动按扭，电动调压器自动升到试验电压的预设值，定时器开始倒计时，仪器输出高压；当定时器为零时，仪器自动降压至零，高压切断，试验结束。若在试验时间内，被试电机击穿，则电铃报警，警灯转，高压自动切断回到零，也可按“紧停”按钮，消除铃声，电压回到零。在电压回到零后，要再次试验，按下复位按钮，使仪器状态回复到试验开始的初设状态。

八：附件

1.技术使用说明                 1本

2.电源线                       1根

3.测试线                       1套

4.PVT-33电气原理图            1份（见附一）

5.合格证                       1份（见附二）

注：说明书仅供参考

检  验  合  格  证
产品名称型号：PVT-33电机工频耐电压试验仪
生产设计单位：上海海鹰机电检测设备厂

出厂编号：    

          检 验 日 期：               
          出 厂 日 期：  
          质量检验员章：___________________________
          质检部门签章：___________________________

           厂       址：上海市绥德路2弄21号楼

           传       真：(021)​62841373   66082885

           电       话：021-66080181    66082099
           邮       编：200331
工 频 仪 测 试 报 告
	    项   目
	       要      求
	实测数据
	结果

	    外观检查
	无明显缺损，各控制键操作灵活
	完好
	合格

	一般电性能检查
	通电后，各控制键功能正常
	正常
	合格

	安全检查
	绝缘电阻
	电源输入端对机架的绝缘电阻≥20MΩ
	>50MΩ
	合格

	
	介电强度
	电源输入端对机架能承受1500V/50Hz工频耐压1min试验
	无火花无飞弧现象
	合格

	输出电压及报警电流精确度  
	比例
	输出电压
	报警电流
	电压
	电流
	

	
	20%
	10000V±5%
	10mA±5%
	9.9kV
	10mA
	合格

	
	40%
	20000V±5%
	20mA±5%
	19.4kV
	20mA
	合格

	
	60%
	30000V±5%
	30mA±5%
	29.5kV
	30mA
	合格

	
	80%
	40000V±5%
	50mA±5%
	38.9kV
	52mA
	合格

	
	100%
	50000V±5%
	100mA±5%
	47.8kV
	104mA
	合格

	电源适应性检查
	当电源电压220V有±5%波动；电源频率50HZ±2变化时，工频仪主要性能正常
	正常
	合格

	连续工作时间
	连续开机时间8小时后，性能正常
	正常
	合格


结  论：该仪器经测试，各项性能指标均符合工频仪出厂试验要求和技术条件标准，列为合格品，准予出厂。  






PAGE  
6

