电器安规、电性能检测仪器类
1. HY36系列电器安全性能（安规）综合测试系统
主要功能：
· 只需要一次接线即可自动完成组合测试，节省测试工位。

· 测试过程快速、准确，提高工作效率。

· 符合GB7251.1-2013等国标的测试要求。

· 采用液晶中文显示，状态指标灯引导操作。

· 采用线性功放技术和微处理器智能化控制。

· 具有电弧侦测和升压时间可设置功能。

· 无触点升压、升流，高可靠性，长寿命。

· 数字化合成，输出频率可选。

· 可选配通讯接口及上位机工控在线测试/统计软件。

主要技术指标：

接地电阻

测量电流：3—25A/AC   横流（B系列） 或 连续可调（A系列）  ±3%

测量范围：0—200.0mΩ（＞10A） ±3%； 0—500mΩ（≤10A）   ±3%

          自动量程转换

报警范围：0—500mΩ内任意值          输出电压：   ≤6V

测试时间：1—99s连续可调             输出频率：   50/60Hz二档

驱动方式：程控线性功放（B系列）或调压输出（A系列）

绝缘电阻

测试电压：500V/1000V  DC二档 ±5%  测试范围：0—1000MΩ内任意值 ±3% 

报警范围：0—1000MΩ内任意值         测试时间：1—99s连续可调

耐电压

输出电压：0—5.00kV/AC   ±3%       电流报警范围：0.1—200mA/AC   ±3%

电弧侦测范围：1—10级                电压缓升时间：1—99s连续可调

测试时间：1—99s连续可调                输出频率：50Hz/60Hz二档

驱动方式：程控线性功放（B系列）或调压输出（A系列）

泄漏电流

电流测试范围：0—20.00mA自动量程转换       ±3%

电流报警范围：0—20.00mA内任意值         电压测试范围：0—300V   ±3%

输出电压：    0—250V连续可调            测试时间：1—99s连续可调

输出容量：    1/2/3/5kVA 多种规格

功率测试

功率测量范围：0—6000W ±1%       功率报警上下限：0—6000W内任意值

电压测量范围：0—300V  ±1%       输出电压： 0—250V连续可调

测试时间：    1—99s连续可调        输出容量：1/2/3/5kVA 多种规格

启动测试

测量电流范围：0—20A  ±1%        电流报警上下限：0—20A内任意值

测量电压范围：0—300V ±1%        输出电压：0—250V连续可调

测试时间：1—99s连续可调           输出容量：1/2/3/5kVA 多种规格

[image: image1.png]¥ nngeRitHassNLIn





2.PVT-5（200mA）

本仪器用于各种电器设备的耐电压试验。该系列仪器具有声光报警功能，并符合GB7251.1-2013等国家标准中相关条款。

[image: image2.png]& PVES B E TR LA e





1
输出电压： 0~5kV/AC 
精度： ((3%读数+1个字)；分辨力：0.01kV  

2 使用条件：环境温度 0℃~40℃
2.2 使用条件：相对湿度 ≤80%

3 供电电源：AC220V允差(10%，50Hz
4 测量结果：测量电压,电流值由数字显示，指示灯显示被测物合格与否。

5 消耗功率：1000 W
6.校验功能：仪器内接25kΩ/500W标准电阻，把仪器输出高压调至2500V，此时仪器应显示泄漏电流100mA（(3%），即为合格。

7. 报警电流、容量、试验时间、外形尺寸和重量见表1

表  1

	容量

kVA
	报警电流
	试验时间
	外形尺寸

L×b×h(mm)
	重量kg


	
	mA
	精度
	
	
	

	1
	1--200
	((3%读数+3个字) 
	1-99s 

连续可调

	440×350×240
	22


3.HY39B/HY39/HY39A数字接地电阻测试仪
本系列仪器为微机控制的智能型仪器，用于测试电器设备的保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻值。
a) HY39B数字程控接地电阻测试仪

主要技术参数：

测量范围：0—500mΩ（≤10A）；0—200mΩ（＞10A且≤25A）；0—150mΩ（＞25A）

报警值：  0—500m内任意值        测量电流：1—30A 恒流

测量精度：±3%                   测量电压： ≤6V

测试时间：1—99s                  输出频率：50Hz/60Hz选择

驱动方式：线性功放
b) HY39/HY39A数字接地电阻测试仪

	项目
	型号

	
	HY39
	HY39A

	测量范围m
	测试电流A
	25—30
	————
	0—150

	
	
	10—25
	0—200

	
	
	1—10
	0—500

	
	基本误差
	±3%

	测试电流
	A
	恒流：10、25
	1—30

	
	基本误差
	±5%
	±3%

	测试电压（交流）V
	≤12
	≤6

	报警电阻mΩ
	0—500
	

	测试时间s
	1—99
	


[image: image3.png]



4.HY30/HY30A系列数字泄漏电流测试仪
本系列仪器是一种真有效值测量的智能型仪器，主要用于测试各种单相电器设备的电源端与保护接地端之间的泄露电流值。对极限值可以预先设定，自动换相测量。可选配通讯接口，其中HY30A为无源（不提供隔离输出电源）。
主要技术参数：

测量范围：0—2mA—20mA自动量程转换，真有效值测量±3% 

报警值：  0—20mA内任意值             测试电压：0—250V/AC连续可调

每相测试时间：1—99s连续可调           相位切换：手动或自动

最大输出容量：0.5/1/2/3/5kVA等多种规格

[image: image4.png]1Y 3952 5239 30 r 0 IR 7 95





5. RDC2512智能直流低电阻测试仪

本仪器是一性能优异的专业低电阻值测量的智能化仪器。能替代双桥（凯尔文电桥）测量开关盒插头、插座的接触电阻，线圈的绕组电阻，电缆的导线电阻等各类低值电阻。具有电阻值或百分比值上、下限设置等分选功能，可选配通讯接口。

	测量范围
	
	误差
	分辨力
	
	测量电流
	

	0—19.999
	mΩ
	±0.5%
	1
	uΩ
	1000
	mA

	20—1999.99
	
	±0.2%
	10
	
	100
	

	0.2—1.9999
	Ω
	
	100
	
	
	

	2—19.99
	
	
	1
	mΩ
	10
	

	20—199.99
	
	
	10
	
	1
	

	0.2—1.9999
	kΩ
	
	100
	
	0.1
	

	2—19.999
	
	
	1
	Ω
	
	


[image: image5.png]RDC2512-1 BEREAMAMMLK  me—— —zm—

¥ rananenmisr





6.JY数字绝缘电阻测试仪  

本仪器是一种智能型的测试仪。具有报警值及测量时间设定功能。可用于测量各种电器设备及材料的绝缘电阻。仪器可选配通讯接口。

主要技术参数：

测量电压：  500V/DC 和 1000V/DC 二档

测量范围：  0~200MΩ  ±（3%+2个字）；200~1000MΩ ±（3%+4个字）自动量程转换  

报警值：    0~1000MΩ  内任意值

测量时间：  1~99s       连续可调
[image: image6.png]ETELE T LSS
_-I-
- m ST
T — L (- =
-——
|

=== —® &

¥

EaBRRERRRES





