[image: image13.jpg]


              电话：021-6608 0181          传真：021-6608 0263          邮箱:sh_haiying@sina.com

[image: image14.jpg]


                                                          SEC
RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪
[image: image1.jpg]


使用说明书（R6.1）

[image: image13.jpg]
上海海鹰机电检测设备厂
Shanghai Sea Eagle Mechatronics Test Equipment Factory

http:// www.haiyingsh.com

E-mail:sh_haiying@sina.com
一、企业简介

    上海海鹰机电检测设备厂是集研制开发、生产和营销服务为一体的创新高科技企业，是国家质量监督检验检疫总局（原国家质量技术监督局）认定的计量器具制造单位，通过ISO9001：2000质量管理体系标准的认证，并被确认为2005年度“全国（产品）国家监督检查质量稳定合格企业”。是电机和电器安全性能及电性能检测设备行业的知名专业制造厂家。海鹰厂自1994年建立至今，培育了一批团结敬业、开拓进取、技术精良、经验丰富的专业技术和管理人员，始终坚持“以技术为基础、以质量为根本、以市场为导向”的宗旨，先后与机械、冶金、化工、电力、煤炭、铁道等行业建立了众多的横向合作，并同国内诸多大专院校、科研单位建立了密切的技术合作，特别是得到了清华大学、上海大学、上海电器科学研究所、中机国际工程设计研究院有限责任公司（原机械工业部第八设计研究院）、合肥三十八所等一批专家、教授的指导。

海鹰厂经长期的市场调研，根据各行业、部门、企业的需求，积极开发新产品，形成了以电机检测仪器、设备类；电器安规、电性能检测仪器类；旋转机械动态监测和故障诊断的在线检测仪器类；电力系统检测仪器类等四大板块。电机检测仪器、设备类包括绕组匝间冲击耐电压试验仪系列、工频耐电压试验仪系列、各种标准冲击波试验仪系列，各类综合成套试验装置（如电机出厂/型式试验综合测试系统）为主的电机检测仪器、设备；电器安规、电性能检测仪器类包括各类高、中、低档兼备的电参数、微欧电阻、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻、变压器专用测试、变频静置电源和综合性能检测仪器以及相关衍生测试仪器；旋转机械动态监测和故障诊断在线检测仪器类包括振动测量仪、动平衡试验仪、轴承故障测量仪、轴承故障分析仪、超声波测厚仪等；电力系统检测仪器类包括介质损耗检测仪、变压器、全自动变比检测仪、回路电阻检测仪、绝缘油介电强度检测仪、电器综合实验仪等。上述的产品广泛应用于大、中、小型电机、家用电器、仪器仪表、机械设备及电力设备等的检测，各类产品均符合国家或行业标准的相关技术标准或客户要求。

产品销售于我国主要大、中、小型企业如宝钢集团、ABB电机股份有限公司、北京毕捷电机股份有限公司、沈阳电机厂、大庆油田、辽河油田、日立、夏普、西门子、惠而浦等企业及检测部门外，还远销古巴、伊朗、泰国、印度尼西亚、澳大利亚、阿联酋、俄罗斯等国家，深受用户赞许和信赖。
单位名称：上海海鹰机电检测设备厂          地址：上海市普陀区绥德路2弄21号4楼
联系人：吴亚旗（总经理）                  手机：133 1175 0515
二、概述

     RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪（以下简称匝间仪）适用于额定电压1140V及以下的微电机、小功率电机、中小型电机（直流电机）的绕组匝间绝缘检测；也可用于变压器绕组、电器线圈的匝间绝缘检测。因各生产企业的电机、变压器产品的绕组绝缘结构和绝缘材料的不一致，特别是工艺水平的差异，在绕线、嵌线、刮线、接头、端部整形、搬运等工序工艺环节操作不当，都会影响电机绝缘性能，导致绕组存在着各种匝间绝缘隐患，因此，绕组匝间绝缘是电机、变压器的关键环节。

     为了提高电机、变压器绝缘检测水平，美国NEMA.MG1-12.04及我国国家标准GB755-2008《旋转电机定额和性能》及GB14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》及GB/T22719.1—2008《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法》等标准都有了要求和规定。

    匝间仪是以检测被试品阻抗对称平衡理论为基本原理，采用冲击波比对法以高频、高压脉冲对绕组进行等效过电压的无损绝缘模拟试验，应用仪器配置的示波器记录或观察其波形，然后进行对比分析定性，能直观、迅速、正确地检测判定绕组匝间短路及各种阻抗不平衡隐患。

     RZJ-6G匝间仪可检测下列绕组的隐患：

1. 匝间绝缘击穿（匝间短路）

2. 电晕放电

3. 绕组断线

     匝间仪与市场其它同类产品比较有以下特点和功能：

1. 为了保证测试准确度，匝间仪高压脉冲主电路采用单高压回路切换输出，保证匝间仪本身的对称性；
2. 为了提高匝间仪运行测试的可靠性和稳定性，采用了专业示波器厂生产的数字式通用示波器；
3. 具有正反向试验切换功能，消除冲击电压施于绕组的不均衡因素，提高了绝缘测试水平；
4. 单相电机、交流电机通用，扩大了仪器的适用范围。
匝间仪广泛适用于交/直流电机、变压器、电器线圈的生产企业、修理部门和科研、检测等单位，是提高产品匝间绝缘检测水平的必备专用检测仪器。

三、主要技术参数

1.  电源：220V±5%，50Hz±2%；500VA；

2.  试验电压： 0.3～6kVp范围内连续可调；

3.  冲击波频率：25Hz（也可提供其它频率）；

4.  脉冲电容：0.1μF（其它容量另行协商）；
5.  最大输出能量：1.8J；
6.  绝缘电阻：电源输入端子对不带电的金属外壳部件的绝缘电阻≥20MΩ；
7.  介电强度：电源输入端子对不带电的金属外壳部件能承受1500V/50Hz，历时1min，耐电压试验无飞弧、无击穿现象；

8.  环境温度：0～40℃；

9. 相对湿度：≤80%；
10. 式样：台式；
     11. 外形尺寸(mm)：648×520×335；   
12. 质量：50kg
13. 适用范围：适用于额定电压1140V和500kW及以下电机。
四、简单工作原理
     匝间仪的原理如图1方框图所示，电路由示波器和主机系统组成。

工作过程：电路主要分两路，一路为示波器和闸流管灯丝预热；另一路经延时电路控制。
先将闸流管灯丝预热约8min，当闸流管受脉冲信号触发单元控制后，接通高压装置系统。经高压整流对脉冲储能电容器充电，此时闸流管受脉冲信号触发单元控制，形成高压脉冲，经限流电阻到电子选择开关（“A—B”，“ B—C”，“C-A”），再通过选择“正向试验”或“反向试验”，将其送到测试输出端子上，高压脉冲交替施加于两个测试输出端子的试品上，放电产生衰减振荡波。经取样电路送到示波器，然后示波器自动同步跟踪，使讯号波形得到清晰稳定地显示，通过比对两冲击波形的重合与否进行判别绕组匝间绝缘性能。


脉冲触发
单元

220 V/50Hz     电源延时      高压    高压    闸流管    自动        参照品

电源            控制         调节    整流              切换

                                                                被试品

 


                                                                   取样电路

                                                  

                                     试验电压表


                                                             示波器
                                                          


  图1  RZJ-6G原理方框图
五、各开关、控制按钮名称
开关及控制按钮名称见前、后置面板图2、3。


                      16示波器           17调压指示        18试验电压




                                                                           14高压指示     

                      15讯号                                                 12电源指示
                                                                          13预热指示


               11升压按钮9正向试验 7 A-B      5 C-A      3高压按     1电源开关
                  10降压按钮   8反向试验 6 B-C      4自校     2电源监视

    

                         图2     RZJ-6G  前置面板图

   


                                                

                                                     
                                                                  

                                23轴流风机              24铭牌   
                                                    

                     

                                                                22接地端子
                                                  


                                                         
                   

                            19输出端子               20脚踏开关21电源插座

                          图3   RZJ-6G后置面板图

注：示波器开关控制功能、位置参阅附件示波器说明书。
六、前、后置面板说明
1. 电源开关：接通或切断仪器总电源。

2. 电源监视：按下此按钮，“调压指示”显示电源电压或调压器输出电压示值。

3. 高压按：按下此按钮，同时踩下“脚踏开关”，高压线路接通。

4. “自校”按钮：置于“自校”开关时并接通高压输出，仪器内接电阻型模拟负载，示波器显示冲击波形。

5. C-A：若置于“C—A” 开关，则冲击高压交替施加于“C”和“A”输出端子上，“B”端等效接地。

6. B-C：若置于“B—C” 开关，则冲击高压交替施加于“B”和“C”输出端子上，“A”端等效接地。

7. A-B：若置于“A—B” 开关，则冲击高压交替施加于“A”和“B”输出端子上，“C”端等效接地。

8. 反向试验按钮：脉冲高压从a、b、c端输入。

9. 正向试验按钮：脉冲高压从A、B、C端输入。

10. “降压”按钮：按下此按钮，降低调压器电压，即输出电压降低。

11. “升压”按钮：按下此按钮，升高调压器电压，即输出电压升高。

12. 电源指示灯：此灯亮表示电源接通。

13. 高压预热指示灯：仪器电源接通后，由延时电路控制预热约8min，待此灯亮后，即表示仪器高压可使用。

14. 高压指示灯：按下高压按钮此灯亮。

15. 讯号：讯号输出端，一般连接示波器的输入端CH1。

16. 示波器：从示波器上显示试品的冲击波形，比较两路衰减振动波形之间的差异。

17. 调压指示表：显示调压器副端输出电压，以提示操作者此冲击电压的数值。

18. 试验电压表：显示被试品所施加的冲击峰值电压。

19. 输出端子： A、B、C、a、b、c。

20. 脚踏开关端子：接上脚踏开关，与“高压按”串联使用。

21. 电源插座：接220V/50Hz市电供电。

22. 接地端子：外壳可靠良好接地。

23. 轴流风机：排出仪器内部热量。（注：“13.预热指示”灯亮后，轴流风机运行。）
24. 铭牌：标识仪器基本参数、出厂日期等。

七、使用说明
注意警告：为了保护匝间仪内的玻璃闸流管安全，匝间仪内部放有保护用的衬料，请在使用前，务必打开机盖将衬料取出，然后方可通电使用。
1. 由于RZJ—6G测试仪在使用时带有高压电，测试时要特别注意安全，不带电的金属外壳部件必须可靠良好接地，必须在接通电源前，请仔细阅读使用说明书，严格按使用说明书规范操作。

2. 接通电源前必须检查电源电压是否为220V±10%（最好配置500VA的交流稳压电源），并检查是否可靠良好的接地，脚踏开关是否连接，正确无误后，将被试品按图4或图5的接线连接。
3. 将测试匝间仪电源线插头接入220V电源，然后将匝间仪带锁电源开关置在“通”的位置，即接通电源，此时电源绿色指示灯亮，示波器有扫描线显示。匝间仪处于预热状态，约8min后预热指示灯亮，匝间仪可以开始工作。此时按下“降压”按钮，电压示值应为0V。
4. 从左往右按下各个按钮，观察各按钮对应的指示灯是否亮。

5. 按下“电源监视”按钮，在空载状态下将匝间仪调压指示的值调节到100V，此时若试验电压显示为3kV+5%，示为电网电压正常，否则应采取措施，如在电源输入端附加稳压装置。
6. 先按下“自校”自锁按钮，相应指示灯亮，然后按下“高压按”并踩下脚踏开关，此时有高压输出，然后调节“升压”按钮，使峰值电压表上显示如1KV，此时，把“V/div”放在0.5V/div档，示波器的“μt/div”放在20μs/div一档，应有1V左右的冲击波波形显示（波形图详见资料1），匝间仪工作正常。

7. 正向试验：按下“正向试验”按钮，三相电机时，高压脉冲试验电压由A、B、C进入被测 电机；单相电机时，高压脉冲试验电压由主A、付A、主`A、付`A进入被测电机。

8. 反向试验：按下“反向试验”按钮，三相电机时，高压脉冲试验电压由a、b、c进入被测电机；单相电机时，高压脉冲试验电压由主B、付B、主`B、付`B进入被测电机。

9. 三相电机测试选择：首先按下“正向试验”或“反向试验”按钮，然后按下“A—B”按钮，相应按钮中指示灯亮。同样的按下“高压按”并踩下脚踏开关，接通高压输出，调节“升压”控制器，使峰值表上指示所需施加冲击波幅值。此时在示波器上选择合适的“V/div”和“t/div”档极，使观察的冲击波衰减振荡波形最易判别差异，然后松开“A—B”按钮，按下“B—C”或“C—A”按钮，重复如上试验，如果试验两次波形都基本重合即为合格，如“A—B”重合，而“B—C”或“C—A” 不重合，即“C”输出端所对应的那一相绕组出现故障。

同样的如“B—C”重合，“A—B”或“C—A”不重合即“A”输出端所对应的那一相绕组出现故障，如都不重合，则表示二相或二相以上的绕组出现故障。（注：“高压按”在每一输出档级时，正常情况为1—5秒；如需仔细观察，一般不宜超过10秒。注：换相时松开“高压按”。）

10. 断开“高压按”，松开脚踏开关，测试项目完成后将测试品取下，然后连接到下一台待测电机，进行第二台电机试验，以此类推。

11. 测直流电机的时候，使用正向试验，按图6所示接线，然后按下“A-B”按钮进行试验，出现波形后，利用示波器的存贮功能，把该波形作为标准波形存贮，然后移动输出夹子做同样片数的另一段绕组试验，如果波形重合，则表示绝缘完好，反之，则表示绝缘有故障。再以此类推。
12. 试验不同阻抗的电机，需调节示波器“LEVEL”档，使波形显示稳定，具体调节方法请参照随机文件中的DS1052E示波器 操作简易说明书。

八、测试注意事项

1. 测试时仪器的测试端有高压，测试时要注意安全，严格规范操作。

2. 测试时，严禁带高压电转换，以免损伤选择开关和示波器其它电器元件，以保证测试仪使用寿命。若测试时需转换开关的档级，须断开“高压按钮”开关，再进行转换。

3. 轴流风机应经常保持清洁，测试完毕后防尘罩遮盖好，防止灰尘、潮气侵入。

4. 当电机整机试验时，必须选择“正向试验”。

九、三相电机各相的平衡试验

1. 用测试连接线将电机U、V、W、U`、V`、W`分别与测试端子如图4所示连接

2. 将输出选择开关置于“A—B”档级，按下“高压按钮”并踩下脚踏开关，缓慢调节输出电压所需的施加电压，从显示器上观察衰减振荡波，必要时可转换测试“V/div”与“m s /div ”开关的档级，使显示的衰减波形合适幅度。断开“高压按钮”开关，依次对 “A—C”、“B—C”进行试验，若三相波形之间都重合，则被试品性能良好，若两相衰减振荡波形有差异，就说明被试品存在故障。
   A

   B                         A           B         C     0（地）A   B   C
   C                                                         
           U    V   W
                         
      V
  a        U`   V`  W`                                    

b
c
    U                    W     中性点　U   V   W
电机半成品试验接线示意图　              接法                 　  Y0接法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

             A      B     C

                  

     

U      V     W
Y接法

图4    三相电机定子试验接线示意图

注：   接法、Y接法和Y0接法必须选择“正向试验”
十、单相电机比较试验

1. 用测试连接线将试品分别与测试如图4所示连接

2. 将输出选择开关分别置于“A-B”，分两次试验，打主绕组时，两个电机主绕组分别接A，a和B，b，按下“高压按钮开关”并踩下脚踏开关，缓慢调节输出电压至所需的施加电压，从显示器上观察衰减振荡波形，必要时可转换测试“V/div”与“m s /div”开关的档级，使显示衰减波形达到合适幅度，观察显示衰减振荡波形是否重合，进而判断被试品是否存在故障。测试副绕组时同理。

              C    主A      副A           主`A      副`A

                        A                      B

   
                        a                      b                 

 

   主B       副B         主`B     副`B  
参照品                被试品

图5 单相电机试验接线示意图

十一、直流电机换向器的试验方法

1、 在测试直流电机的时候，把测试转换开关置于“A-B”的位置。

2、 任意取直流电机换向器的3~7片的间距，作为一段绕组测试波形，再测另外一段相同间距的绕组，看波形是否相同，如果相同则把这个波形做为标准波形存储到数字示波器里面，以后每次都测相同间距的绕组，测出的波形与此标准波形相比较。测完一圈，此电机测完。


[image: image2.wmf]转子换向器示意图

系列匝间仪

后面板


图6 直流电机换向器测试接线图
十二、一般简单常见故障及排除
关于绕组匝间测试仪一般简单常见故障及解决方法：
	序号
	故  障
	可能解决方法
	备注

	
	现象
	可能原因
	
	

	1
	开机无屏显，电源指示灯不亮。
	a.电源线与仪器插座接触不良；

b.电源开关未打开；

c.仪器电源插座上的保险丝出现故障。
	a.换一个插座或将电源线插好；
b.将电源开关置到“通”的位置；

c.换一个新的保险丝。
	

	2
	正常开机后，预热指示灯长时间不亮（超过10分钟）。
	时间继电器出现故障。
	将时间继电器拧紧或重新拔插后再开机，等待一段时间后，如果预热灯还是不亮，需要更换时间继电器。
	

	3
	预热指示灯亮后，正常操作高压显示正常，但无输出波形。
	a. 讯号连线接触不良；

b. 仪器与被试品之间的连线接触不良；

c. 示波器是否调节不当；

d. 闸流管出现故障。

	a．调节示波器和匝间仪之间连接的信号线；

b. 检查所有的测试连线，排除不良接触即可。

c. 参阅示波器使用说明书
d. 打开机盖，轻触闸流管，感觉其是否发热。如无温度，则拿下闸流管，用工具清理管脚及管座卡脚上的氧化层，再重新装好，开机再试。正常，说明接触不良引起故障，如闸流管还是无温度，则闸流管坏。
	

	4
	输出波形正常，但有严重的干扰现象。
	玻璃真空继电器出现故障。
	打开机盖，观察T字形的玻璃真空继电器，如有打火现象，则真空继电器坏。
	

	5
	输出波形显示始终为一个波形。
	T字形高压真空继电器坏（看似在切换，其实有一端未接触到，更严重的真空继电器根本不切换，即没有连续的“嗒嗒”响声）。
	更换同型号T字形高压真空继电器。
	

	6
	更换多个电机测试，其输出波形为：一个正常波形，一个开路波形。
	很可能有某根测试输出线为断开状态。
	检查所有的测试连线，排除断裂处即可。


	

	注：匝间仪元件极大部分为电子器件，其理论寿命约7-8年左右，其中真空继电器、闸流管的理论寿命约2~3年。


十三、随机文件资料
1、典型波形图
2、关于直流电机电枢绕组匝间短路测试方法

3、闸流管安装步骤

4、电气原理图（1份）

5、RZJ-6G绕组匝间冲击耐电压试验仪使用说明书 （1份）
6、合格证（1份）                       

7、检测报告（1份）                     

8、DS1052E示波器 操作简易说明书 （1份）         
十四、随机附件

1. 脚踏开关                     1副

2. 电源线                       1根

3. 测试线                       1套

4. 讯号线






 1根

5. 钥匙                         2把


售后服务

联系人：季先生    联系方式：18601778369
此外，海鹰厂还经营其它电机检测设备，如PVT系列耐压仪，RZJ系列匝间仪，绝缘电阻仪，直流电阻仪及综合出厂试验仪等。
资料1：             典    型    波   形   图
[image: image3.png]


        [image: image4.jpg]T R TE 2




     
[image: image5.jpg]


         [image: image6.jpg]— s




[image: image7.jpg]R




          [image: image8.jpg]V v
, KRR




[image: image9.jpg]SEELRLRET (28



         [image: image10.jpg][EEHELCWBL




资料2：
关于直流电机电枢绕组匝间短路测试方法

1、 接线示意图如下：


[image: image11.wmf]转子换向器示意图

系列匝间仪

后面板


1. 把仪器后面板的A端子和B端子用一条短路线连接；

2. 把转子换向器按5~7片的间距等分，在每一等分点上粘贴一根大头针，然后把输出线A夹到大头针A上，输出线C夹到大头针C上，按下仪器正面板输出转换按钮A-B，然后按照直流电机匝间测试限值要求，如Un<500V,每两片之间施加350V，如5片，即Up=5×350V=1750V;如Un≥500V，每两片之间施加500V，如5片，即Up’=5×500V=2500V;再按下高压按钮及同时踩下脚踏开关，示波器上即出现一个RLC自由衰减震荡波形，同时启动示波器的存贮记忆功能，把该波形存贮下来作为标准波形；然后移动输出夹子A和C，依次打相同片数的绕组，产生的波形与标准波形比较，如波形重合即匝间正常，如波形不重合，则视为有异常现象。

资料3：
闸流管安装步骤
[image: image12.png]Rk PR B R A

RENHRAZESRNIT £63V




第一步：找到下部铝材料上面的那颗铆钉；

第二步：操作人员要站在机器的前面板那一边；

第三步：拿闸流管时，需将收放在闸流管玻璃部分的中上部位，铆钉对着机器操作前面板，然后垂直往下，即铆钉的起点；

第四步：当闸流管与机器里面的陶瓷底座完全吻合后，顺时针方向转45°左右，即转到铆钉终点位置；

第五步：最后将阳极陶瓷高压帽戴在闸流管顶部，完成安装。







PAGE  
第  3  页                共  14 页

_1413187269.dwg

